구 매 규 격 서

품명	수량	단위	비고
국문명 : 실시간 유전자 분석시스템 영문명 : Realtime PCR	1	SYS

1. 용도 또는 특징

가. PCR의 기본분석 방법에 따른 장비와 소프트웨어가 합쳐져 핵산서열의 대용량 시료에 대한 정성 및 정량을 수행하는 장치임.

나. 유전자의 발현, 병원체 검출 등의 응용 분야에서 활용 가능함.

2. 구성

가. 실시간 유전자 분석시스템	1 SYS

나. 구동/분석용 컴퓨터 & 소프트웨어	1 세트

다. Primer Design 소프트웨어	1 세트

라. 화학적 설치 키트	1 세트

3. 규격

가. 실시간 유전자 분석시스템

1) 내장 thermal cycler

(1) 처리용량(샘플 수) : 96개 (well)

(2) 반응 용액 부피 : 10ul~100ul 이상

(3) 가열 및 냉각 장치 : Peltier 방식

(4) 최대 블록 가열 속도 : 3.5℃/초

(5) 온도 균일성 : ±0.4℃ 이내

(6) 온도 조절 정밀성 : ±0.25℃ 이내

2) 형광 감지 시스템 (Optics)

(1) 광원 : Bright White LED or Halogen Lamp

(2) 검출 기기 : CMOS or PMT

(3) 필터세트 : 3개 이상

3) 실시간 유전자 분석기는 LED 혹은 Halogen lamp 광원 방식으로 하며, CMOS 혹은 PMT 카메라 방식의 Detector여아 한다.

4) 실시간 유전자 분석기는 Rox dye 사용이 가능하여야 하며, 장비 검교정에 용이해야 한다.

5) 실시간 유전자 분석기는 3개 이상의 형광 filter를 보유해야 한다.

6) 실시간 유전자 분석기는 96well 블록으로 10~100ul 용량에 대한 처리가 가능해야 한다.

나. 구동용 컴퓨터 & 소프트웨어

1) 구동용 컴퓨터

(1) Processor : 9th Generation Intel Core i5-9300H Processor 이상

(2) Memory : 16GB (1x16GB) 2600MHz DDR4 Non-ECC 이상

(3) Hard Drive : M.2 256GB PCle NVMe Class 40 Solid State Drive 이상

(4) Operating System : Windows 11 IOT 64-bit 이상

2) 소프트웨어

(1) Standard Curve, Relative Standard Curve, Comparative Ct(ΔΔCt), Melt Curve, Genotyping 가능

(2) 증폭곡선의 실시간 감시

(3) Ramp Rate 조정가능

(4) 그래픽을 통한 신뢰성 기준 값 지정으로 자동화된 SNP genotype calling

(5) Genotyping 실험 시 분별하기 어려운 결과를 cycle별로 Tracing 기능 지원

다. Primer Design 소프트웨어

1) 원하는 유전자의 서열정보만 입력하면 Primer/Probe 서열을 자동으로 Design 가능

2) 50개 이상의 Primer/Probe 후보군 제공가능

3) GC함량, Tm온도, Hairpin, Self Dimers, Cross Dimers 등 확인가능

4) 원하는 Tm, Primer/Probe길이, Amplicon 길이, GC함량 등을 설정하여 제한된 조건의 Design 가능

5) 기존 Design 되어있는 Primer/Probe의 GC함량, Tm온도, Hairpin, Self Dimers, Cross Dimers 확인

라. 화학적 설치 키트

1) 설치 시 장비의 이상이 없음을 검사할 수 있는 설치 키트

2) 검사용 유전자 및 그에 적합한 Taqman Probe, MasterMix가 혼합된 96well Plate Type으로 제공

3) 제조사 혹은 공급자에 의해 수행되어야 하며 그 검사 결과를 Pass or Fail 로 명확하게 제시할 수 있어야 한다.

4) 검사결과를 장비나 컴퓨터 Software내에 혹은 문서로 기록보관 가능해야한다.

4. 기타

가. 장비의 설치 및 초기 작동은 사용자 장소에서 공급자에 의해 수행되어야 한다.

나. 설치 후 1년 무상수리 보증을 한다.

다. 설치 완료 후 사용자가 즉시 사용할 수 있도록 사용자 매뉴얼을 제공한다.

라. 제조사 정품공급증명서 및 기술지원확약서를 제출하여야 한다.

5. 참고장비

가. 제조사 : ThermoFisher Scientific

나. 모델명 : QuantStudio 1 Realtime PCR

※ 참고장비는 세부규격의 참조를 위해 기재한 것으로 동일 모델이 아니더라도 동등 이상 규격의 물품이라면 응찰 가능함

※ 규격심사를 통과한 업체만 가격입찰에 참여할 수 있으므로 참고장비와 다른 동등 이상 장비로 응찰하려는 경우 사전에 사업주관부서(수요자)를 통해 규격 적합 여부를 확인하시기 바랍니다.

※ 입찰공고문, 구매규격서 등 기타 모든 사항을 입찰 전에 반드시 숙지하고 입찰에 참가해야 하며, 미숙지로 인해 발생하는 불이익에 대한 모든 책임은 입찰자에게 있음