구 매  규 격 서

품명	수량	단위	비고
국문명 : 유사 초고성능 액체 크로마토그래피-광다이오드어레이 검출기 영문명 : Ultra High Performance Like Liquid Chromatography-Photo Diode Array Detector	1	SET

1. 용도 또는 특징

식품 내 존재하는 항산화 물질, 비타민, 폴리페놀 등과 같은 기능성 성분을 포함한 유기물의 분리 및 정량 분석이 가능해야 한다.

MS/MS, ELDS 등 다양한 검출기의 추가 설치를 통한 연구 범위를 확장할 수 있어야 한다.

국내의 화학, 제약, 식품, 환경 분석 등의 업종에서 많이 사용하여 신뢰성이 확인된 장비이어야 한다.

2. 구성

주장비

시스템 컨트롤러	1 set

용매이송장치	1 set

탈기장치	1 set

컬럼 오븐	1 set

광다이오드어레이 검출기	1 set

데이터 출력 장치	1 set

부속 장비

1) 악세사리

저압 그레디언트 유닛	1 ea

믹서 (300microL)	1 ea

Vial plate 1.5mL	2 ea

UHPLC FLOW CELL	1 ea

KC인증 Power Cable	4 ea

수공구 (Hand Tool Kit)	1 ea

PIPING KIT D, for HPGE  ID0.1	1 ea

Optical Fiber Cable Assy, Plastic	1 ea

Software Package, LC-PDA	1 ea

UHPLC용 Fitting	1 ea

UHPLC용 Ftting-Tool	1 ea

이동상 안전캡 (SafetyCap II, V2.0, GL45 + air valve)	3 ea

안전캡 필터 교체 번들 (Air valve, V2.0, UNF1/4" 28G (10/PK))	1 ea

1L 이동상 용매병 (Cap 포함)	5 ea

Certified Vial, 100/PK	1 ea

분석장비용 폐액보관함	1 set

3. 규격

주장비

시스템 컨트롤러: PC 브라우져 및 터치 패널를 통해 조절할 수 있다

용매이송장치

유량 제어 범위 : 0.0001 - 10.0000 mL/min 또는 더 넓은 범위

최대 압력: 70MPa 또는 이상

유량 정확도: ≤±1%/±2 uL/min 또는 이하

유량 정밀도: ≤ 0.06% RSD/0.02 minSD 또는 이하

그레디언트 모드: 저압 그레디언트

탈기 장치

가스 제거된 유량 용량 : 400uL / 1 line 또는 이상

컬럼 오븐

온도 설정 범위: 상온-10 ℃~ 100 ℃ 또는 더 넓은 범위

온도 정확도: ±0.5 ℃ 또는 이하

온도 정밀도: ±0.05 ℃ 또는 이하

광다이오드어레이 검출기

광다이오드어레이 수 : 1024 또는 이상

파장 범위: 190~800 nm 또는 더 넓은 범위

파장 정확도: ≤±1 nm 또는 이하

파장 재현성: ≤±0.1 nm 또는 이하

데이터 출력 장치

O/S : Windows 11 Pro 또는 이상

CPU : i5 또는 이상

RAM : 8 GB RAM 또는 이상

HARD DRIVE : SSD 256 GB + HDD 1TB 또는 이상

MONITOR: 24" LED 또는 이상

Printer : Laser Printer 또는 이상

부속장비

악세서리

저압 그레디언트 유닛	1 ea

믹서 (300microL)	1 ea

Vial plate 1.5mL	2 ea

UHPLC FLOW CELL	1 ea

KC인증 Power Cable	4 ea

수공구 (Hand Tool Kit)	1 ea

PIPING KIT D, for HPGE  ID0.1	1 ea

Optical Fiber Cable Assy, Plastic	1 ea

Software Package, LC-PDA	1 ea

UHPLC용 Fitting	1 ea

UHPLC용 Ftting-Tool	1 ea

이동상 안전캡 (SafetyCap II, V2.0, GL45 + air valve)	3 ea

안전캡 필터 교체 번들 (Air valve, V2.0, UNF1/4" 28G (10/PK))	1 ea

1L 이동상 용매병 (Cap 포함)	5 ea

Certified Vial, 100/PK	1 ea

분석장비용 폐액보관함	1 set

4. 기타

가. 납품기한 : 계약체결일로부터 1개월 이내

나. 보증기간 : 검수 완료일로부터 1년

다. 비    고 : 제조사 엔지니어 직접 설치 진행 및 설치 이후 장비 운용 교육 진행

5. 참고장비

가. 제조사: Shimadzu

나. 모델명: Nexera XR with PDA Detector

※ 참고장비는 세부규격의 참조를 위해 기재한 것으로 동일 모델이 아니더라도 동등 이상 규격의 물품이라면 응찰 가능함

※ 규격심사를 통과한 업체만 가격입찰에 참여할 수 있으므로 참고장비와 다른 동등 이상 장비로 응찰하려는 경우 사전에 사업주관부서(수요자)를 통해 규격 적합 여부를 확인하시기 바랍니다.

※ 입찰공고문, 구매규격서 등 기타 모든 사항을 입찰전에 반드시 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 미숙지로 인해 발생하는 불이익에 대한 모든 책임은 입찰자에게 있음